附件1：

三医院移动DR机X线防护产品(二次)采购需求及技术参数

一、采购需求

1、医用射线性腺防护帘(短围裙)(受检者)”壹套；

2、铅帽(防辐射帽)(受检者)壹套；

3、铅围脖(防辐射围领)(受检者)壹套；

4、三联小窗口移动式防护屏(医用射线防护屏)(受检者)壹套；

5、前后防护围裙(防辐射裙)(陪检者)壹套。

质保期：1年。          交货期：7天内。

二、技术参数

| 品名 | 1、医用射线性腺防护帘 （短围裙）（受检者）1套 |
| --- | --- |
| 型号 | HRGS50/120-I |
| 用途 | 受检者隔离防护 |
| 主要技 术要求 | 1.产品采用进口超轻、超薄、超柔软型有铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成； 2.铅当量：≥0.5mmPb。 3.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津面料。 4.表面材料有36种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便区分。 ★5.提供所用有铅防护材料疾控中心检测报告。 |
| 品名 | 2、铅帽（防辐射帽）（受检者）1套 |
| 型号 | HRCP50/120-I |
| 用途 | 受检者隔离防护 |
| 主要技 术要求 | 1.产品采用进口超轻、超薄、超柔软型有铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成； 2.铅当量：≥0.5mmPb。 3.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津面料。 4.表面材料有36种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便区分。 ★5.提供所用有铅防护材料疾控中心检测报告。 |
| 品名 | 3、铅围脖（防辐射围领）（受检者）1套 |
| 型号 | HRNG50/120-II |
| 用途 | 受检者隔离防护 |
| 主要技 术要求 | 1.产品采用进口超轻、超薄、超柔软型有铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成； 2.铅当量：≥0.5mmPb。 3.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津面料。 4.表面材料有36种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便区分。 ★5.提供所用有铅防护材料疾控中心检测报告。 |
| 品名 | 4、三联小窗口移动式防护屏（医用射线防护屏）（受检者）1套 |
| 型号 | HRTS 1.屏风尺寸：H1800*(500+900+500)mm 2.中间一联带进口铅玻璃尺寸：H250*W250mm |
| 用途 | 受检者隔离防护 |
| 主要技 术要求 | 1.透明部分采用带进口防划覆膜高透光率铅玻璃材料; 2.材料抗冲击性好; 3.不透明部分内部为15mm厚铅复合板，表面为拉丝不锈钢板材料； 4.屏风不变形，安全可靠； 5.屏风配有带刹车功能的静音脚轮。 6.屏风二联之间由进口超轻超薄超柔软型防护材料连接 |
| 品名 | 5、前后防护围裙（防辐射裙）(陪检者)1套 |
| 型号 | HRC50II (S/M/L) |
| 用途 | 陪检者隔离防护 |
| 主要技 术要求 | 1.产品采用进口超轻、超薄、超柔软型防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成； 2.铅当量：≥0.5mmPb。 3.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津面料。 4.表面材料有36种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便区分 ★5.提供所用防护材料疾控中心检测报告。 |

注：带“★”号条款为必须满足的条款，且有佐证材料，否则不予采信。