附件1：

**三医院医用创口冲洗机采购需求及技术参数**

**一、项目名称及采购数量：**

项目名称：宜昌市第三人民医院医用创口冲洗机采购。

采购数量：一台套。

安装型式：床式。

合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

质保期：自产品安装验收合格之日起，免费质保期至少一年。

交货期：合同签订后10天内完成所有货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。

**二、技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术内容描述 | 指标要求 |
| 输入功率 | 20～3200（VA） |
| 电源 | a.c.220V,50Hz |
| 进水温度 | ≥ 8 ℃ |
| 进水压力 | 0.15～0.75（MPa） |
| 环境温度 | 10～40（℃） |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 清水扬程范围 | 10～160（cm） |
| 洗液扬程 | 80（cm） |
| 清水流量 | 在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调 |
| 洗液流量 | 105 mL/10 s |
| 出水温度 | 26～36（℃） |
| 清洗管长度 | ≥150cm |
| 工作模式 | 自动、清水、洗液、自洁、打印 |
| 噪声 | ≤65 dB（A） |
| 清洗液容积 | 250ml |
| 专用喷头 | 水液分离 |
| 外形尺寸 | |  | | --- | | 1800×920×555 | | |
| （L×W×H，mm） |

**注：以上参数必须都要达到要求。**