附件1：    三医院心电图机(12导)采购需求及技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体架构 | 数字式十二导心电图机 |  |
| 2 | ECG输入通道模式 | 12导同步采集 |  |
| 3 | 导联选择 | 手动/自动可选,支持Nehb、Cabrera导联体系 |  |
| 4 | 输入阻抗 | ≥100MΩ（10Hz）（提供证明文件） |  |
| 5 | 频响范围 | 0.01-300HZ |  |
| 6 | 扫描速度 | 多档可选 |  |
| 7 | 交互界面 | 全高清LCD屏≥8英寸 |  |
| 8 | 显示内容 | 含波形、心率、导联、增益、时间、电池电量指示、中文患者信息等 |  |
| 9 | 内部噪声 | ≤12.5µVp-p |  |
| 10 | 共模抑制比 | ≥140dB（ AC 滤波开启）或者≥123dB（ AC 滤波关闭）（提供证明文件） |  |
| 11 | 拓展接口 | 配有LAN、RS232、USB接口 |  |
| 12 | 输入电流 | ≤0.01μA |  |
| 13 | 除颤保护 | 主机和导联线均有抗除颤电击保护功能 |  |
| *14 | 语言 | 中文语言 |  |
| 15 | WiFi功能 | 具备 |  |
| 16 | A/D转换 | 24bit |  |
| 17 | 采样率 | ≥16000Hz/秒/通道 |  |
| 18 | 灵敏度选择 | 1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）等 |  |
| 19 | 自动分析功能 | 具有≥12导联同步自动分析以及RR分析功能 |  |
| 20 | 自诊断功能 | 具有设备自诊断及故障提示功能 |  |
| 21 | 内置存储器 | 具备存储病历1000例的存储器 |  |
| 22 | 数据导出 | 数据可通过SD卡、USB口导入导出 |  |
| 23 | 抗干扰滤波 | 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |  |
| *24 | 电池 | 每台配锂电池1块，续航时间≥4小时 |  |
| 25 | 耐极化电压 | ≥±900mV（提供证明文件） |  |
| *26 | 内置打印机 | 均内置热敏式点阵打印机，打印纸宽度为140MM |  |
| 27 | 走纸速度 | 5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s可选 |  |
| 28 | 记录通道 | 3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1可选 |  |
| 29 | 记录纸规格 | 支持本纸打印 |  |
| 30 | 打印方式 | 实时同步或连续12道心电波形分段打印 |  |
| 31 | 记录内容 | 心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 |  |
| 32 | 外接打印机功能 | 可直接外接打印机打印A4纸 |  |
| *33 | 病患种类切换 | 具有新生儿、性别、年龄组快速切换功能 |  |
| 34 | 电极接触性判断 | 可准确判定接触不良的电极并予以指示 |  |
| 35 | 自动诊断功能 | 拥有自动测量功能和自动诊断功能 |  |
| 36 | 工作模式 | 手动、自动、节律、R-R等工作模式可选 |  |
| 37 | 无网格纸上打印网格功能 | 具备 |  |
| 38 | 采样模式 | 支持实时、触发、周期采样，支持心律失常检测和自动延时打印报告 |  |
| 39 | 波形冻结功能 | 具备 |  |
| 40 | 接口要求 | 有RS232、USB、网络接口、外部输入输出端口、SD卡接口 |  |
| 41 | 输出格式 | 支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM |  |

注：带“★”号条款为必须满足的条款，否则为无效标。