宜昌市第三人民医院

询价文件

项目名称：宜昌市第三人民医院GCP项目冷藏柜采购

采购项目编号：LC2023052

采购人：宜昌市第三人民医院

二〇二三年十月

第一章  询价邀请函

根据医院工作需求，现拟对“宜昌市第三人民医院GCP项目冷藏柜”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参与报价。现将有关事项公布如下：

一、项目概况

1、项目名称：宜昌市第三人民医院GCP项目冷藏柜采购

2、采购方式：询价采购

3、采购需求及预算：

| 货物名称 | 单位 | 采购数量 | 采购预算 | 预算合计 | 规格、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 39000.00元 | 57000.00元 | 具体见第二章采购需求及技术参数 |
| 医用阴凉柜 | 台 | 1 | 18000.00元 |  |  |

4、合同履行期限：合同签订之日起10个工作日内完成货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。

5、本项目（是/否）接受联合体投标：否

6、是否可采购进口产品：否

7、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、供应商基本条件：

(一)供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上内容须提供承诺函原件或书面声明原件并加盖供应商公章。

(二)通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图并加盖供应商公章）

(三)本项目的特定资格要求：

供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定：

1、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证—限一类医疗器械）；

2、供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；

3、所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）

以上内容须提供证书复印件并加盖公章。

(四)本项目不接受联合体投标，供应商必须以独立身份参与本项目询价。

三、资格性审查和符合性审查

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书（提供加盖公章的证书复印件） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 信用记录 | 提供网站截图并加盖供应商公章 |
|  |  | 特殊资格要求 | 供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定： 1、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证—限一类医疗器械）； 2、供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）； 3、所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表） 以上内容须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  |  | 响应文件签署 | 按询价文件要求在规定区域签字和盖章 |
|  |  | 法定代表人或授权代表资格 | 有法定代表人身份证明或法人授权委托书 |
|  |  | 报价 | 只有一个有效报价且总报价和分项报价未超过控制价 |
|  |  | 采购要求 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 供货清单 | 符合项目清单的要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律、法规和询价文件规定的其它实质性要求 |

注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，分项报价和总报价均不得超过预算价。

2、响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应询价文件要求的无效文件：

1)未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2)不具备询价文件中规定资格条件的；

3)不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次报价的资格。

3、相同品牌产品评审原则

本项目提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审报价，最低的参加评审；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他供应商不参与评审。

4、通过资格性、符合性审查的供应商不足3家的，本项目作废标处理。

四、报价文件的递交及截止时间：

供应商根据询价文件的要求提供相关资料，包括营业执照、法人授权委托书原件、委托人身份证复印件、响应函、供应商资格声明承诺函及报价表等资料，加盖公章后密封为询价文件，并在外包装上注明项目名称、供应商名称（应写全称）、联系人及联系电话，且在封口处加盖印章。询价文件递交的截止时间为2023年10月31日上午8:30时前，将文件递交至宜昌市第三人民医院采购与招标管理办公室(行政楼一楼审计物价科)，否则视为自动弃权。

五、询价时间及地点：

询价时间：2023年10月31日上午9：00时

询价地点：医院行政楼一楼采招办会议室

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、发布媒体：《宜昌市第三人民医院官网》（http://www.yc3e.cn/）。

八、联系方式：

采购人：宜昌市第三人民医院

单位地址：宜昌市西陵区港窑路23号

项目负责人：黄科长       联系电话：13617175388

询价文件接收联系人：蔡会计   联系电话：6483480

第二章  采购需求

一、采购需求及商务要求：

1、项目名称：宜昌市第三人民医院GCP项目冷藏柜采购

2、货物付款方式：待中标后双方具体协商

3、货物交货地点：宜昌市第三人民医院指定地点

4、货物交付方式：由厂家专职工程师现场安装调试直至验收合格

5、货物交货期限：合同签订后10天内

6、货物质保期限：不少于2年

7、报价要求：供应商的报价应包含为完成本项目全部相关工作（包含货物的制造、供货、安装、调试、验收、售后等）所有可能发生的费用。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

二、具体采购内容：

(一) 医用冷藏箱1台

1、技术规格及参数要求：

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 立式，容积：≥1080L，产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；内置3个数字温度传感器，分别是显示传感器、控制传感器、化霜传感器。 |
| 2 | 产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。 |
| 3 | 温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。 |
| 4 | 报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 |
| 5 | 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 |
| 6 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 |
| 7 | 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 |
| 8 | 冷凝风机：具备，高效节能，低噪音，使用寿命长。 |
| 9 | 材料：箱体采用喷涂钢板，内胆喷涂钢板，有效防菌防腐蚀。 |
| 10 | 门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。 |
| 11 | 多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现分类存取物品。 |
| 12 | 产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 |
| 13 | 门体带门锁，实现安全保障。 |
| 14 | 具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 |
| 15 | 选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。 |
| 16 | 选配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。 |
| 17 | 配4G智能采集模块。 |
| 17.1 | 量程：-200℃~150℃；温度分辨率0.1℃ 精度±0.5℃。 |
| 17.2 | 含有门开关传感器，可以监控门的开关状态。 |
| 17.3 | 支持数据的本地存储，支持断点续传，保证数据的完整性。 |
| 17.4 | 支持本地声光报警及远程OTA升级。 |
| 17.5 | 产品内置分级天线，确保均衡的方向性，使用安装方便。 |
| 17.6 | 产品支持数据上传，超限报警等功能。 |

2、设备配置清单

| 说明书 | 1 |
| --- | --- |
| 确认书 | 1 |
| 保修证 | 1 |
| 锁扣安装单页 | / |
| 性能测试报告 | 1 |
| 出厂检验报告 | 1 |
| 塑料袋 | 1 |
| 钥匙 | 4 |
| 搁架 | 12 |
| 搁架固定卡 | 48 |
| 电源线 | 1 |
| 电源线固定卡 | 1 |
| 锁扣 | / |
| 锁鼻 | / |
| 锁盒 | / |
| 止推架 | / |
| ST4.2螺钉 | / |
| M4螺栓 | / |
| 4G智能采集模块 | 1 |

(二) 医用阴凉柜1台

1、技术规格及参数要求：

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 控制性能：具备温湿度控制，保证GSP要求；启动性能：187V-242V宽电压启动；化霜性能：自动化霜；保温性能：高密度绝热层，保温时间长。 |
| 2 | 温度8~20℃；湿度35~75%RH。 |
| 3 | 箱内制冷方式:智能风冷循环。 |
| 4 | 总容积 :≥900L。 |
| 5 | 环保无氟高密度保温层，保温层厚度为50mm。 |
| 6 | 双层镀膜LOW-E中空玻璃门；对开门式双门结构；铝合金门框高端设计。 |
| 7 | 上部配有暗锁。 |
| 8 | 16个搁架，且配置人性化价目条。 |
| 9 | 4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠。 |
| 10 | LED灯，功率共4.5W，光亮、节能。 |
| 11 | 进口压缩机。 |
| 12 | ADDA高性能一体式大风量风机，双风机设置。 |
| 13 | 进口风机配铝制叶片强制降温。 |
| 14 | 利用压缩机排气管热量蒸发冷凝水，无需倾倒。 |
| 15 | 采用钢化镀膜LOW-E玻璃，32℃环温，85%RH湿度下无凝露。 |
| 16 | 产品标配加湿盒，智能强制控制箱内湿度，保障极端环境下箱内的湿度。 |
| 17 | - 超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警； - 超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警； - 传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警。 |
| 18 | 蜂鸣器报警，灯管闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除。 |
| 19 | 产品标配USB模块，可以存储产品正常运行时的温湿度值，存储容量为10年，保证了数据的可追溯性。 |
| 20 | 标配可抽拉设计的滑道，搁架可抽拉，方便用户存取物品。 |
| 20 | 配4G智能采集模块。 |
| 20.1 | 量程：-200℃~150℃；温度分辨率0.1℃ 精度±0.5℃。 |
| 20.2 | 含有门开关传感器，可以监控门的开关状态。 |
| 20.3 | 支持数据的本地存储，支持断点续传，保证数据的完整性。 |
| 20.4 | 支持本地声光报警及远程OTA升级。 |
| 20.5 | 产品内置分级天线，确保均衡的方向性，使用安装方便。 |
| 20.6 | 产品支持数据上传，超限报警等功能。 |

2、设备配置清单

| 说明书 | 1 |
| --- | --- |
| 安装确认书 | 1 |
| 保修证 | 1 |
| 验证报告 | 1 |
| 塑料袋 | 1 |
| 钥匙 | 4 |
| 加湿盘 | 1 |
| 光盘(选配) | 1 |
| 搁架 | 12 |
| 价目条 | 12 |
| 固定卡 | 48 |
| 4G智能采集模块 | 1 |

注：以上二项的技术参数须提供该产品公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或产品技术白皮书（须由货物生产商盖章）作为证明材料。完全复制采购文件要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应证明材料的，视为不满足采购文件要求。

第三章  响应文件参考格式

宜昌市第三人民医院

询价文件

项目编号：

项目名称: 宜昌市第三人民医院GCP项目冷藏柜采购

供应商名称(公章)：

日    期：          年      月     日

响应函

致：宜昌市第三人民医院：

根据贵方                        (项目名称)询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件一份。

1、响应报价单；

2、资格证明文件(营业执照、法定代表人授权书、采购项目的特殊条件要求证明文件复印件，均加盖公章)；

### 3、供应商资格声明承诺函；

4、按询价文件采购需求和服务范围要求提供的有关文件；

5、供应商认为需要提供的有关资料，如有的话，可自行填写。

在此，我方宣布同意如下：

1、我方将按响应文件的约定履行合同责任和义务。

2、我方已审阅全部响应文件，包括响应文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解询价文件并对询价文件不存在任何异议。

3、所提交的响应文件在询价文件规定的询价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

5、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：。

6、其他。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

询价报价表

项目名称:

| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 型号和规格 |  |
| 制造商名称(国别/地区) |  |
| 交货时间 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 | 年(从货物验收合格之日起计算，质保期低于二年的为无效投标) |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、本报价包含完成该项目的一切费用。

3、上表预填的“交货时间、交货地点、质保期”内容允许供应商修改，但修改后的内容不得低于询价文件要求，否则按无效文件处理。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

分项报价表

项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 制造商名称国/地区 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  | ¥： |  |

说明：1所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价表总计价格必须与《询价报价表》总报价一致。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

法定代表人资格证明文件

宜昌市第三人民医院：

兹有         同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：               邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签章） ：

日期：    年  月   日

## 注：本表适用于法人
法定代表人授权书

宜昌市第三人民医院

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的响应代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年  月  日起至    年  月  日止。

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：  年  月  日

附：

代理人工作单位：

职务：              性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于授权委托人

### 供应商资格声明承诺函

宜昌市第三人民医院：

(供应商全称)  参加(标包名称)项目(标包编号：        )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度)等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它响应人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(公章)：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月     日

服务方案

供应商认为需要提供的其它文件及资料